## Leakage currents
| I [uA] | [8 empty] | I [uA]
| Bus 0 - inside pocket (BGO) | [8 empty] | Bus 1 - outside pocket (GAGG)
| Module 0 |  |  |  | Module 1 |  |  |  |  | Module 0 |  |  |  | Module 1
Date | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 (OFF) | Ch 3 | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | COMMENTS | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 (OFF) | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
2025-03-29 18:09 | 0.278 | 0.284 | 0.001 | 0.059 | 0.331 | 0.334 | 0.235 | 1.221 |  | 0.129 | 0.094 | 0.001 | 0.418 | 0.439 | 0.301 | 0.033 | 0.649
2025-03-31 15:13 | 0.153 | 0.092 | 0.001 | 0.43 | 0.473 | 1.087 | 0.032 | 2.022 |  | 0.275 | 0.28 | 0.297 | 0.058 | 0.325 | 0.34 | 0.233 | 1.676
2025-04-01 09:44 | 0.163 | 0.095 | 0.001 | 0.441 | 0.517 | 1.185 | 0.034 | 2.144 |  | 0.286 | 0.289 | 0.306 | 0.059 | 0.335 | 0.35 | 0.242 | 1.748
2025-04-01 14:30 | 0.166 | 0.096 | 0.001 | 0.443 | 0.526 | 1.203 | 0.034 | 2.172 |  | 0.31 | 0.312 | 0.332 | 0.064 | 0.363 | 0.378 | 0.255 | 1.684
2025-04-01 17:11 | 1.201 | 0.211 | 0.001 | 0.407 | 0.455 | 0.395 | 0.227 | 2.165 |  | 0.664 | 0.669 | 0.702 | 0.129 | 0.744 | 0.753 | 0.465 | 1.771
2025-04-01 21:00 | 2.044 | 1.167 | 0.01 | 1.364 | 1.297 | 1.27 | 0.612 | 2.244 |  | 2.196 | 2.237 | 2.297 | 0.418 | 2.391 | 2.435 | 1.403 | 1.758
2025-04-01 21:54 | 2.229 | 1.385 | 0.001 | 1.581 | 1.509 | 1.484 | 0.736 | 2.452 |  | 2.586 | 2.969 | 2.697 | 0.491 | 2.799 | 2.851 | 1.636 | 1.858
2025-04-01 22:26 | 2.311 | 1.482 | 0.001 | 1.706 | 1.638 | 1.61 | 0.81 | 2.257 |  | 2.819 | 2.94 | 2.937 | 0.534 | 3.04 | 3.105 | 1.781 | 1.864
2025-04-03 09:18 | 2.13 | 1.366 | 0.001 | 1.613 | 1.539 | 1.512 | 0.765 | 1.671 |  | 2.592 | 2.626 | 2.696 | 0.495 | 2.802 | 2.867 | 1.654 | 0.687
2025-04-03 12:16 | 2.12 | 1.367 | 0.001 | 1.592 | 1.519 | 1.493 | 0.752 | 2.068 |  | 2.543 | 2.644 | 2.659 |  | 2.754 | 2.835 | 1.632 | 0.652
2025-04-03 14:01 | 2.11 | 1.371 | 0 | 1.578 | 1.505 | 1.48 | 0.743 | 2.086 |  | 2.534 | 2.582 | 2.655 |  | 2.754 | 2.805 | 1.618 | 1.619
2025-04-03 15:00 | 2.105 | 1.368 | 0 | 1.574 | 1.501 | 1.475 | 0.74 | 2.136 |  | 2.529 | 2.575 | 2.647 |  | 2.748 | 2.8 | 1.613 | 1.721
2025-04-03 16:51 | 2.1 | 1.366 | 0 | 1.571 | 1.498 | 1.473 | 0.738 | 2.197 |  | 2.521 | 2.566 | 2.635 |  | 2.739 | 2.791 | 1.608 | 1.839
2025-04-03 17:32 | 2.172 | 1.46 | 0.001 | 1.681 | 1.624 | 1.595 | 0.811 | 2.211 |  | 2.517 | 2.564 | 2.633 |  | 2.736 | 2.789 | 1.607 | 1.868
2025-04-03 18:17 | 2.29 | 1.618 | 0 | 1.878 | 1.822 | 1.781 | 1.067 | 2.238 |  | 2.514 | 2.561 | 2.63 |  | 2.733 | 2.786 | 1.605 | 1.897
2025-04-03 18:45 | 2.311 | 1.663 | 0 | 1.9 | 1.865 | 1.832 | 0.962 | 2.248 |  | 2.514 | 2.559 | 2.629 |  | 2.731 | 2.784 | 1.604 | 1.916
2025-04-04 09:00 | 2.276 | 1.769 | 0 | 2.006 | 1.99 | 1.952 | 1.028 | 2.404 |  | 2.455 | 2.502 | 2.564 |  | 2.662 | 2.72 | 1.569 | 2.144
2025-04-04 10:30 | 2.27 | 1.763 | 0 | 1.999 | 1.983 | 1.945 | 1.023 | 2.411 |  | 2.448 | 2.505 | 2.557 |  | 2.656 | 2.714 | 1.565 | 2.162
2025-04-04 11:45 | 2.264 | 1.756 | 0 | 1.991 | 1.974 | 1.937 | 1.017 | 2.419 |  | 2.44 | 2.496 | 2.549 |  | 2.646 | 2.705 | 1.56 | 2.177
2025-04-04 13:30 | 2.256 | 1.744 | 0 | 1.98 | 1.961 | 1.925 | 1.009 | 2.427 |  | 2.425 | 2.4801 | 2.533 |  | 2.63 | 2.689 | 1.55 | 2.193
2025-04-04 15:30 | 2.249 | 1.737 | 0 | 1.972 | 1.952 | 1.917 | 1.003 | 2.437 |  | 2.417 | 2.471 | 2.524 |  | 2.621 | 2.68 | 1.546 | 2.215
2025-04-04 16:28 | 2.64 | 2.485 | 0 | 2.697 | 2.891 | 2.7 | 1.79 | 2.518 | insert detectors, 186Hf | 2.415 | 2.47 | 2.522 |  | 2.618 | 2.678 | 1.545 | 2.223
changed bias voltages!!!
2025-04-04 23:00 | 6.544 | 4.973 | 0 | 5.167 | 5.082 | 5.07 | 2.616 | 3.916 | both in parking position | 2.469 | 2.542 | 2.595 |  | 2.663 | 2.812 | 1.588 | 3.702
2025-04-05 01:00 | 6.51 | 4.904 | 0 | 5.1 | 5.011 | 5.001 | 2.579 | 3.925 | both in parking position | 2.463 | 2.537 | 2.59 |  | 2.658 | 2.807 | 1.585 | 4.296
2025-04-05 03:00 | 6.477 | 4.845 | 0 | 5.04 | 4.948 | 4.939 | 2.546 | 3.94 | both in parking position | 2.456 | 2.531 | 2.583 |  | 2.652 | 2.801 | 1.583 | 4.396
2025-04-05 05:00 | 6.45 | 4.796 | 0 | 4.99 | 4.897 | 4.889 | 2.519 | 3.955 | both in parking position | 2.451 | 2.525 | 2.576 |  | 2.645 | 2.794 | 1.58 | 4.477
2025-04-05 07:00 | 6.425 | 4.752 | 0 | 4.945 | 4.85 | 4.842 | 2.494 | 3.973 | both in parking position | 2.444 | 2.517 | 2.569 |  | 2.638 | 2.786 | 1.576 | 4.542
2025-04-05 09:00 | 6.403 | 4.711 | 0 | 4.903 | 4.808 | 4.801 | 2.472 | 3.985 | both in parking position | 2.438 | 2.51 | 2.561 |  | 2.63 | 2.779 | 1.572 | 4.596
2025-04-05 11:00 | 6.385 | 4.676 | 0 | 4.868 | 4.772 | 4.765 | 2.453 | 3.997 | both in parking position | 2.431 | 2.504 | 2.555 |  | 2.623 | 2.772 | 1.568 | 4.649
2025-04-05 12:30 | 6.571 | 5.038 | 0 | 5.287 | 5.19 | 5.4 | 2.71 | 4.03 | 12:23 inside det moved to 2mm | 2.427 | 2.5 | 2.551 |  | 2.619 | 2.77 | 1.565 | 4.691
2025-04-05 12:45 | 6.842 | 5.53 | 0 | 5.816 | 5.747 | 5.71 | 2.96 | 4.065 |  | 2.427 | 2.5 | 2.551 |  | 2.618 | 2.767 | 1.565 | 4.693
2025-04-05 13:15 | 7.046 | 6.111 | 0 | 6.433 | 6.6 | 6.43 | 3.45 | 4.12 |  | 2.426 | 2.498 | 2.55 |  | 2.617 | 2.767 | 1.565 | 4.707
2025-04-05 13:45 | 7.145 | 6.584 | 0 | 6.826 | 7.311 | 6.808 | 4.027 | 4.16 |  | 2.428 | 2.498 | 2.55 |  | 2.617 | 2.765 | 1.565 | 4.722
2025-04-05 15:00 | 7.275 | 7.159 | 0 | 7.215 | 7.91 | 7.18 | 5.08 | 4.2 | inside det at 10mm (for 20min)
2025-04-05 16:20 | 7.269 | 7.152 | 0 | 7.212 | 7.902 | 7.177 | 5.038 | 4.437 | parking position | 2.422 | 2.495 | 2.545 |  | 2.613 | 2.763 | 1.564 | 4.782
2025-04-05 17:50 |  | 7.487 |  | 7.205 | 7.895 | 7.169 | 4.997 | 4.43 | Outside pocket moved in | 2.51 | 2.58 | 2.635 |  | 2.7 | 2.855 | 1.612 | 4.78 | jumps by 2 muA
2025-04-05 18:10 |  | 7.484 |  | 7.204 | 7.894 | 7.169 | 4.991 | 4.431 | Outside pocket moved in | 2.522 | 2.584 | 2.641 |  | 2.799 | 2.889 | 1.613 | 4.702 | jumps by 2 muA
2025-04-05 18:30 |  | 7.48 |  | 7.204 | 7.893 | 7.169 | 4.984 | 4.431 | Outside pocket moved in | 2.84 | 2.9 | 2.96 |  | 3.03 | 3.2 | 1.77 | 4.85 | jumps by 2 muA
2025-04-05 19:26 |  | 7.48 |  | 7.2 | 7.89 | 7.17 | 4.97 | 4.43 | both pockets are in parking position | 2.83 | 2.89 | 2.95 |  | 3.03 | 3.2 | 1.77 | 4.9
2025-04-05 20:58 |  | 7.467 |  | 7.198 | 7.882 | 7.163 | 4.948 | 4.422 | both pockets are in parking position | 2.79 | 2.856 | 2.916 |  | 2.996 | 3.161 | 1.749 | 4.906
2025-04-05 22:54 |  | 7.457 |  | 7.194 | 7.878 | 7.16 | 4.926 | 4.413 | both pockets are in parking position | 2.765 | 2.835 | 2.896 |  | 2.973 | 3.14 | 1.755 | 4.913
2025-04-06 00:55 |  | 7.448 |  | 7.192 | 7.872 | 7.157 | 4.906 | 4.406 | both pockets are in parking position | 2.746 | 2.818 | 2.876 |  | 2.954 | 3.121 | 1.745 | 4.917
2025-04-06 02:35 |  | 7.44 |  | 7.189 | 7.868 | 7.154 | 4.89 | 4.398 | both pockets are in parking position | 2.733 | 2.804 | 2.865 |  | 2.939 | 3.106 | 1.738 | 4.907
2025-04-06 04:32 |  | 7.433 |  | 7.186 | 7.862 | 7.152 | 4.875 | 4.39 | both pockets are in parking position | 2.724 | 2.796 | 2.856 |  | 2.928 | 3.097 | 1.732 | 4.896
2025-04-06 06:26 |  | 7.427 |  | 7.184 | 7.859 | 7.149 | 4.862 | 4.386 | both pockets are in parking position | 2.717 | 2.787 | 2.847 |  | 2.922 | 3.09 | 1.731 | 4.878
2025-04-06 08:28 |  | 7.418 |  | 7.181 | 7.854 | 7.147 | 4.846 | 4.377 | both pockets are in parking position | 2.701 | 2.772 | 2.831 |  | 2.905 | 3.072 | 1.721 | 4.826
2025-04-06 10:30 |  | 7.41 |  | 7.178 | 7.849 | 7.145 | 4.829 | 4.362 | both pockets are in parking position | 2.685 | 2.754 | 2.814 |  | 2.886 | 3.054 | 1.712 | 4.77
2025-04-06 12:30 |  | 7.402 |  | 7.175 | 7.843 | 7.142 | 4.813 | 4.348 | both pockets are in parking position | 2.672 | 2.741 | 2.8 |  | 2.872 | 3.038 | 1.703 | 4.705
2025-04-06 14:35 |  | 7.394 |  | 7.172 | 7.838 | 7.139 | 4.798 | 4.331 | both pockets are in parking position | 2.66 | 2.728 | 2.789 |  | 2.86 | 3.026 | 1.696 | 4.642
2025-04-06 16:13 |  | 7.39 |  | 7.17 | 7.835 | 7.138 | 4.789 | 4.321 | both pockets are in parking position | 2.653 | 2.722 | 2.782 |  | 2.853 | 3.018 | 1.692 | 4.592
2025-04-06 17:26 |  | 7.387 |  | 7.168 | 7.831 | 7.137 | 4.782 | 4.315 | both pockets are in parking position | 2.649 | 2.718 | 2.778 |  | 2.848 | 3.014 | 1.69 | 4.563
2025-04-06 21:11 |  | 7.377 |  | 7.165 | 7.826 | 7.133 | 4.765 | 4.302 | both pockets are in parking position | 2.641 | 2.707 | 2.769 |  | 2.839 | 3.003 | 1.685 | 4.48
2025-04-06 22:51 |  | 7.373 |  | 7.164 | 7.823 | 7.132 | 4.758 | 4.293 | both pockets are in parking position | 2.635 | 2.704 | 2.764 |  | 2.834 | 2.997 | 1.682 | 4.446
2025-04-07 01:00 |  | 7.369 |  | 7.162 | 7.819 | 7.13 | 4.75 | 4.286 | both pockets are in parking position | 2.629 | 2.697 | 2.756 |  | 2.827 | 2.99 | 1.679 | 4.421
07/04/2025 02:56 - Both pockets are in parking position. We can't read the leakage currents
2025-04-07 07:44 |  | 7.348 |  | 7.153 | 7.805 | 7.124 | 4.712 | 4.273 | both pockets are in parking position | 2.601 | 2.667 | 2.727 |  | 2.797 | 2.958 | 1.66 | 4.358
2025-04-07 10:31 |  | 7.341 |  | 7.15 | 7.799 | 7.122 | 4.698 | 4.274 |  | 2.589 | 2.657 | 2.716 |  | 2.785 | 2.946 | 1.655 | 4.352
2025-04-07 11:56 |  | 7.333 |  | 7.146 | 7.793 | 7.119 | 4.683 | 4.135 | parking position, ESR beam tuning | 2.575 | 2.643 | 2.702 |  | 2.772 | 2.931 | 1.647 | 3.769
2025-04-07 14:02 |  | 7.322 |  | 7.142 | 7.784 | 7.114 | 4.662 | 3.968 | parking position, ESR beam tuning | 2.562 | 2.627 | 2.687 |  | 2.756 | 2.914 | 1.638 | 3.388
2025-04-07 14:07 |  | 7.322 |  | 7.141 | 7.784 | 7.114 | 4.662 | 3.963 |  | 2.561 | 2.627 | 2.686 |  | 2.756 | 2.913 | 1.638 | 3.38 | pads at 100V
2025-04-07 17:06 |  | 7.319 |  | 7.139 | 7.78 | 7.112 | 4.654 | 3.857 | Outside pads increased to +150V | 2.587 | 2.667 | 2.716 |  | 2.787 | 3.043 | 1.637 | 3.143 | pads at 150V
2025-04-07 17:33 |  | 7.319 |  | 7.139 | 7.78 | 7.113 | 4.653 | 3.844 | outside detector in for 12min | 2.672 | 2.706 | 2.751 |  | 2.825 | 3.092 | 1.654 | 3.04 | pads at 150V
Outside pads back to 100V
2025-04-07 19:44 |  | 7.317 |  | 7.138 | 7.778 | 7.112 | 4.648 | 3.805 |  | 2.584 | 2.647 | 2.703 |  | 2.769 | 2.931 | 1.646 | 3.007
2025-04-07 22:04 |  | 7.314 |  | 7.137 | 7.775 | 7.11 | 4.643 | 3.775 |  | 2.574 | 2.642 | 2.697 |  | 2.765 | 2.923 | 1.644 | 2.936
2025-04-08 00:12 |  | 7.31 |  | 7.135 | 7.772 | 7.109 | 4.636 | 3.748 |  | 2.568 | 2.635 | 2.691 |  | 2.758 | 2.917 | 1.64 | 2.88
2025-04-08 03:50 |  | 7.301 |  | 7.132 | 7.766 | 7.106 | 4.622 | 3.716 |  | 2.555 | 2.623 | 2.676 |  | 2.745 | 2.902 | 1.631 | 2.799
2025-04-08 05:51 |  | 7.297 |  | 7.129 | 7.761 | 7.105 | 4.614 | 3.702 |  | 2.546 | 2.614 | 2.67 |  | 2.737 | 2.893 | 1.626 | 2.763
2025-04-08 09:04 |  | 7.29 |  | 7.125 | 7.756 | 7.102 | 4.6 | 3.682 |  | 2.534 | 2.604 | 2.659 |  | 2.725 | 2.881 | 1.619 | 2.71
2025-04-08 10:17 |  | 7.286 |  | 7.124 | 7.752 | 7.1 | 4.594 | 3.676 | after 20min of beam | 2.556 | 2.601 | 2.659 |  | 2.731 | 2.884 | 1.62 | 2.68 | jumos by 2 muA
2025-04-08 11:12 |  | 7.282 |  | 7.122 | 7.75 | 7.099 | 4.588 | 3.668 |  | 2.544 | 2.592 | 2.649 |  | 2.717 | 2.875 | 1.614 | 2.677
2025-04-08 12:00 |  | 7.279 |  | 7.121 | 7.747 | 7.098 | 4.582 | 3.66 | after another 20min of beam | 2.629 | 2.674 | 2.734 |  | 2.81 | 2.967 | 1.66 | 2.536 | jumps by 2 muA
2025-04-08 14:19 |  | 7.27 |  | 7.116 | 7.738 | 7.094 | 4.565 | 3.644 |  | 2.581 | 2.632 | 2.694 |  | 2.762 | 2.92 | 1.637 | 2.611
2025-04-08 17:36 |  | 7.25 |  | 7.106 | 7.72 | 7.086 | 4.531 | 3.613 |  | 2.547 | 2.608 | 2.671 |  | 2.739 | 2.894 | 1.622 | 2.574
2025-04-09 07:00 |  | 7.238 |  | 7.1 | 7.709 | 7.081 | 4.509 | 3.591 |  | 2.52 | 2.582 | 2.646 |  | 2.711 | 2.862 | 1.606 | 2.503
2025-04-09 09:00 |  | 7.237 |  | 7.099 | 7.707 | 7.08 | 4.507 | 3.59 |  | 2.517 | 2.58 | 2.643 |  | 2.708 | 2.859 | 1.604 | 2.495
2025-04-09 10:32 |  | 7.236 |  | 7.098 | 7.706 | 7.079 | 4.505 | 3.592 |  | 2.516 | 2.579 | 2.642 |  | 2.706 | 2.858 | 1.603 | 2.491
2025-04-09 11:00 |  | 7.235 |  | 7.099 | 7.706 | 7.079 | 4.504 | 3.593 |  | 2.516 | 2.578 | 2.642 |  | 2.707 | 2.858 | 1.604 | 2.487

## Bias curves 04042025
| BGO |  |  | GAGG
Bus 0, mod 0, ch 0 |  | Bus 0, mod 1, ch 0 |  | Bus 1, mod 0, ch 0
V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA]
20 | 0.745 | 20 | 1.07 |  | 3.865
40 | 1.742 | 40 | 2.13 | 20 | 1.773
60 | 2.685 | 60 | 3.119 | 40 | 2.354
80 | 3.556 | 80 | 4.019 | 60 | 2.403
100 | 4.423 | 100 | 4.779 | 80 | 2.431
120 | 5.302 | 120 | 5.302 | 100 | 2.45
140 | 6.217 | 140 | 5.514 | 120 | 2.463
160 | 7.122 | 160 | 5.598 | 140 | 2.452
180 | 8.034 | 180 | 5.652 | 160 | 2.47
200 | 8.94 | 200 | 5.696 | 180 | 2.49
|  |  |  | 200 | 2.498
Bus 0, mod 0, ch 1 |  | Bus 0, mod 1, ch 1 |  | Bus 1, mod 0, ch 1
V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA]
20 | 0.871 | 20 | 0.734 | -20
40 | 1.879 | 40 | 1.736 | 20 | 1.833
60 | 2.795 | 60 | 2.715 | 40 | 2.395
80 | 3.63 | 80 | 3.62 | 60 | 2.489
100 | 4.38 | 100 | 4.428 | 80 | 2.518
120 | 5.004 | 120 | 5.062 | 100 | 2.536
140 | 5.439 | 140 | 5.419 | 120 | 2.563
160 | 5.612 | 160 | 5.548 | 140 | 2.576
180 | 5.687 | 180 | 5.625 | 160 | 2.587
200 | 5.757 | 200 | 5.681 | 180 | 2.599
|  |  |  | 200 | 2.608
Bus 0, mod 1, ch 2
Bus 0, mod 0, ch 3 |  | V [V] | I [uA] | Bus 1, mod 0, ch 2
V [V] | I [uA] | 10 | 0.544 | V [V] | I [uA]
20 | 0.872 | 20 | 1.033 | 20 | 1.855
40 | 1.897 | 40 | 1.839 | 40 | 2.448
60 | 2.87 | 60 | 2.427 | 60 | 2.545
80 | 3.777 | 70 | 2.637 | 80 | 2.578
100 | 4.586 | 80 | 2.763 | 100 | 2.596
120 | 5.238 | 100 | 2.841 | 120 | 2.61
140 | 5.62 | 110 | 2.863 | 140 | 2.621
160 | 5.767 | 120 | 2.877 | 160 | 2.631
180 | 5.841 | 140 | 2.908 | 180 | 2.639
200 | 5.893 | 160 | 2.94 | 200 | 2.65
Bus 1, mod 1, ch 0
|  | Bus 0, mod 1, ch 3 |  | V [V] | I [uA]
|  | V [V] | I [uA] | 20 | 1.718
|  | 20 | 0.75 | 40 | 2.406
|  | 40 | 1.23 | 60 | 2.643
|  | 60 | 1.557 | 80 | 2.683
|  | 80 | 1.831 | 100 | 2.704
|  | 100 | 2.136 | 120 | 2.719
|  | 120 | 2.82 | 140 | 2.681
|  | 140 | 3.911 | 160 | 2.696
|  | 160 | 4.554 | 180 | 2.709
|  | 180 | 5.182 | 200 | 2.72
|  | 200 | 5.768
Bus 1, mod 1, ch1
|  |  |  | V [V] | I [uA]
|  |  |  | 20 | 1.843
|  |  |  | 40 | 2.491
|  |  |  | 60 | 2.691
|  |  |  | 80 | 2.739
|  |  |  | 100 | 2.781
|  |  |  | 120 | 2.836
|  |  |  | 140 | 2.888
|  |  |  | 160 | 2.93
|  |  |  | 180 | 2.963
|  |  |  | 200 | 2.99
|  |  |  | Bus 1, mod 1, ch2 | This ch goes up and comes down very slowly
|  |  |  | V [V] (-) | I [uA]
|  |  |  | 20 | 1.472
|  |  |  | 40 | 1.531
|  |  |  | 60 | 1.554
|  |  |  | 80 | 1.574
|  |  |  | 100 | 1.594
|  |  |  | 120 | 1.62
|  |  |  | 140 | 1.74
|  |  |  | 160 | 1.775
180
200
Mod 1, bus 1, ch2
|  |  |  | V [V] (-) | I [uA]
|  |  |  | 20 | 0.432
40
|  |  |  | 60 | 0.72
80
|  |  |  | 100 | 1.513
120
140
160
180
200

## Bias curves 10042025
BGO array, Ch 1, Sipad 1 |  | BGO array, Ch 5, Sipad 5 |  | GAGG array, Ch 1, Sipad 1
V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA]
19.27 | 0.988 | 19.58 | 1.049 | 19.45 | 0.907
39.72 | 2.039 | 41 | 2.196 | 39.22 | 1.467
59.45 | 3.016 | 58.36 | 3.096 | 60.5 | 1.811
79.3 | 3.964 | 80.71 | 4.229 | 79.32 | 1.879
99.85 | 4.892 | 100.2 | 5.174 | 99.08 | 1.914
119.6 | 5.705 | 120.2 | 6.064 | 120.2 | 1.936
139.9 | 6.397 | 138.7 | 6.768 | 140.1 | 1.953
159.4 | 6.754 | 160.9 | 7.351 | 159.2 | 1.965
181.2 | 6.932 | 181 | 7.56 | 180.4 | 1.977
199.6 | 6.995 | 199.8 | 7.657 | 199.9 | 1.987
220.3 | 6.823 | 220.4 | 7.626
239.2 | 6.939 | 240.4 | 7.715
259.8 | 7.077 | 260.6 | 7.785
280.7 | 7.22 | 280.6 | 7.855 | GAGG array, Ch 2, Sipad 2
299.4 | 7.349 | 300.7 | 7.941 | V [V] | I [uA]
|  |  |  | 20.81 | 0.972
|  |  |  | 39.06 | 1.514
BGO array, Ch 2, Sipad 2 |  | BGO array, Ch 7, Sipad 6 |  | 60.72 | 1.885
V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA] | 79.83 | 1.951
20.91 | 1.069 | 19.58 | 1.005 | 99.36 | 1.974
39.51 | 2.02 | 41.23 | 2.096 | 120.6 | 1.993
59.8 | 3.009 | 59.13 | 2.987 | 140.6 | 2.007
80.82 | 3.985 | 79.08 | 3.969 | 159.2 | 2.012
99.27 | 4.812 | 99.07 | 4.924 | 180.5 | 2.018
119.7 | 5.666 | 120.7 | 5.894 | 199.9 | 2.017
139.8 | 6.419 | 140.2 | 6.667
159.7 | 7.023 | 159.8 | 7.264
181.7 | 7.447 | 180.4 | 7.591 | GAGG array, Ch 3, Sipad 3
199.3 | 7.602 | 199.5 | 7.744 | V [V] | I [uA]
221.4 | 7.569 | 220.2 | 7.875 | 20.81 | 0.759
240.9 | 7.632 | 240.6 | 7.993 | 40.21 | 1.308
260.6 | 7.68 | 260.5 | 8.121 | 59.13 | 1.856
280.8 | 7.715 | 280.5 | 8.245 | 80.13 | 1.974
299.4 | 7.728 | 300.7 | 8.363 | 99.68 | 2.012
|  |  |  | 121.1 | 2.034
|  | BGO array, DSSD |  | 140.4 | 2.051
BGO array, Ch 3, Sipad 3 |  | V [V] | I [uA] | 160.3 | 2.064
V [V] | I [uA] | 19.63 | 1.073 | 180.3 | 2.077
18.96 | 1.04 | 39.62 | 2.194 | 201 | 2.088
41.37 | 2.294 | 60.9 | 3.356
59.77 | 3.302 | 80.57 | 4.43
80.85 | 4.457 | 100.5 | 5.525 | GAGG array, Ch 4, Sipad 4
100 | 5.512 | 120.2 | 6.601 | V [V] | I [uA]
120.5 | 6.636 | 140.5 | 7.708 | 10.11 | 0
140.7 | 7.749 | 160.5 | 8.807 | 51.42 | 0
160.7 | 8.847 | 180.7 | 9.912 | 86.56 | 0
180.8 | 9.955 | 199.5 | 10.93 | 126 | 0
199.3 | 10.97 | 0 |  | 180.4 | 0
220.7 | 12.15 | -21.33 | 1.143 | 201 | 0.001
240.3 | 13.23 | -40.46 | 2.054
260.1 | 14.33 | -59.27 | 2.801 | won't bias with either flange
280.5 | 15.46 | -80.57 | 3.458
299.4 | 16.52 | -100 | 3.734
|  | -120.6 | 3.883
|  | -142.3 | 3.93
|  | -160 | 4.006 | GAGG array, Ch 5, Sipad 5
|  | -180.3 | 4.063 | V [V] | I [uA]
|  | -200.3 | 4.111 | 20.87 | 0.902
|  |  |  | 38.12 | 1.384
|  |  |  | 60.58 | 1.82
BGO array, Ch 4, Sipad 4 |  | BGO array, Crystal |  | 80.33 | 2.022
V [V] | I [uA] | V [V] | I [uA] | 99.11 | 2.074
18.96 | 0.972 | 19.63 | 0.892 | 120.6 | 2.103
39.4 | 2.003 | 39.76 | 1.808 | 140.5 | 2.135
59.07 | 2.981 | 59.63 | 2.712 | 160.1 | 2.147
79.57 | 3.986 | 79.43 | 3.612 | 180.4 | 2.159
99.56 | 4.931 | 100.6 | 4.575 | 199.1 | 2.169
119.4 | 5.814 | 120.1 | 5.462
141.3 | 6.668 | 140.3 | 6.383
159.9 | 7.234 | 159.7 | 7.265 | GAGG array, Ch 7, Sipad 6
180.6 | 7.583 | 179.9 | 8.18 | V [V] | I [uA]
199.8 | 7.729 | 199.9 | 9.092 | 19.83 | 0.907
220.4 | 7.808 | 0 |  | 39.9 | 1.49
240.6 | 7.945 | -200.3 | 6.38 | 60.91 | 1.905
260.1 | 8.068 | -179.3 | 5.596 | 80.47 | 2.098
280.3 | 8.203 | -160.8 | 4.884 | 100.5 | 2.141
299.4 | 8.342 | -138.8 | 4.035 | 120.6 | 2.175
|  | -120.5 | 3.342 | 139.7 | 2.222
|  | -99.83 | 2.593 | 160.7 | 2.267
|  | -79.66 | 1.92 | 180.3 | 2.293
|  | -60.15 | 1.378 | 199.1 | 2.299
|  | -40.65 | 1.075
|  | -20.03 | 0.701
GAGG array, DSSD
|  |  |  | V [V] | I [uA]
|  |  |  | -20.03 | 0.873
|  |  |  | -40.18 | 1.159
|  |  |  | -60.95 | 1.193
|  |  |  | -79.58 | 1.215
|  |  |  | -100.9 | 1.236
|  |  |  | -119.9 | 1.256
|  |  |  | -139.3 | 1.297
|  |  |  | -159.4 | 1.331
|  |  |  | -180.6 | 1.383
|  |  |  | -199.6 | 1.761
|  |  |  | GAGG array, Crystal | with flange B
|  |  |  | V [V] | I [uA]
|  |  |  | -20.96 | 0
|  |  |  | -60.91 | 0.001
|  |  |  | -83.31 | 0
|  |  |  | -119.2 | 0
|  |  |  | -160.4 | 0
|  |  |  | -180.3 | 0.001
|  |  |  | -199.6 | 0.003
0
In flange B
In flange A
|  |  |  | -200 | 3.643 | This is the leakage current immediately after it settles. Can continue to climb for some time after though.
|  |  |  | -180 | 3.074
|  |  |  | -159.2 | 2.716
|  |  |  | -138.8 | 2.314
|  |  |  | -120.5 | 1.07
|  |  |  | -100.7 | 0.952
|  |  |  | -81.06 | 0.725
|  |  |  | -59.7 | 0.533
|  |  |  | -40.18 | 0.392
|  |  |  | -20.68 | 0.262

## Post-exp tests
4 | I [uA] | [8 empty] | I [uA]
| Bus 0 - inside pocket BGO | [8 empty] | Bus 1 - outside pocket GAGG
| Module 0 |  |  |  | Module 1 |  |  |  |  | Module 0 |  |  |  | Module 1
Date | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 (OFF) | Ch 3 | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | COMMENTS | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 (OFF) | Ch 0 | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3
| 150V | 150V | 150 V | 150V | 150V | 150 V | -100 V | -140 V |  | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | -100 V | -140 V
2025-09-04 16:11 | 7.424 | 6.914 | 8.254 | 7.181 | 7.36 | 7.22 | 3.265 | 2.047 | Removed from ESR. Installed in lab. Bias detectors 1-by-1 to avoid confusing things with shorts etc
| 7.097 | 6.6 | 8.246 | 6.891 | 7.309 | 6.873 | 3.253 | 2.065 | one by one HV added
[9 empty] | Now second detector. Bias changed to 100V. Will connect each individually. | 2.14 | 2.17 | 0.002 | 3.1 | 0.002 | 2.287 | 1.308 | 0.62
[9 empty] | one by one HV added | 2.104 | 2.143 | 0.002 | 3 | 0.002 | 2.281 | 1.306 | 0.62
[9 empty] | 10/04/2025 after cleaning with all HVs attached | 1.919 | 1.966 | 2.009 | 0 | 2.06 | 2.091 | 1.226 | 0.001
[9 empty] | 10/02/2025 after cleaning each connected individually | 1.908 | 1.959 | 1.999 | 0 | 2.043 | 2.076 | 1.216 | 0.002
| 6.363 | 6.502 | 0.001 | 6.759 | 0.002 | 6.771 | 3.83 | 0.001 | 10/04/2025 after cleaning with HVs connected sequentially with GAGG flange
| 6.362 | 6.512 | 0.001 | 6.764 | 0.001 | 6.805 | 3.834 | 4.108 | samtec x2 switched out
| 6.369 | 6.514 | 3.18 | 6.995 |  |  |  |  | with second HV turned off
[5 empty] | 3.184 | 7.028 | 3.827 | 4.121 | with first HV turned off